TEXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ 26-09-2011

Αριθμ.Πρωτ.8526

Αριθμός

Προκήρυξης 13/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση  εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες  του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού  52.000,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

14-10-2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 13/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [14-1`0-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

### Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟ.14

| ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ |
| --- | --- |
| Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900 mm. με επιφάνεια από Stoneware και επί πάγκου κεφαλές ρευματοληψίας | 6 |
| Επίτοιχος πάγκος 1500Χ810Χ900 mm. με επιφάνεια από Stoneware, με πλάτη και κανάλι ηλεκτρικών και κρεμαστά ντουλάπια με πορτόφυλλα διαστ. 1500Χ300Χ1000 mm. | 4 |
| Κεντρικός πάγκος 1200Χ1560Χ900Χ900 mm. με επιφάνεια από Stoneware διπλή ραφιέρα και κανάλι ηλεκτρικών | 4 |
| Νεροχύτης 1560Χ650Χ900 mm. με επιφάνεια και γούρνα από Stoneware. (διαστ. Γούρνας 400Χ400Χ300 mm.) | 1 |
| Νεροχύτης 1500Χ750Χ900 mm. με πλάτη, επιφάνεια και 2 γούρνες από Stoneware. (διαστ. Γούρνας 400Χ400Χ300 mm.) | 1 |
| Απαγωγός εστία διαστ. 1200Χ900Χ2550 mm. | 1 |
| Ερμάριο φύλαξης χημικών ουσιών ~1200Χ600Χ2055 mm | 2 |
| Επιδαπέδιο σύστημα πλύσεως οφθαλμών και σώματος | 1 |
| Επίτοιχος πάγκος 1500Χ810Χ900 mm. με επιφάνεια από Stoneware, πλάτη κανάλι ηλεκτρικών και διπλή ραφιέρα | 2 |
| Επίτοιχος πάγκος 1500Χ600Χ900 mm. με επιφάνεια από φορμάικα | 2 |

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Οι εργαστηριακοί πάγκοι θα πρέπει να είναι βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνοι με την οδηγία LVD 2006/95/EK και πιο συγκεκριμένα να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-1, EN 13150, EN 14727 και EN 14074.

Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης, όπως ορίζει ο νόμος για τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE.

Τα σχετικά πιστοποιητικά που επιβάλλεται να τους συνοδεύουν στη τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Για την κατασκευή των πάγκων θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Οι εργαστηριακοί πάγκοι θα πρέπει να αποτελούνται από τα παρακάτω:

- Μεταλλικό Σκελετό.

- Μεταλλική  Αναδομή.

- Επιφάνειες Εργασίας

- Ερμάρια

- Κρουνούς νερού και  αεριών (όπου έχει εφαρμογή).

- Νεροχύτες  -  Λεκανίδια.

- Παροχές ηλεκτρικών.

- Δίκτυα παροχών.

1. Μεταλλικός σκελετός

Οι σκελετοί (πλαίσια) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό) διατομών 60Χ30Χ2mm και 30Χ30Χ2mm τουλάχιστον.

Θα πρέπει να συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε  να έχουν συμπεριφορά συμπαγούς κατασκευής αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα των πλαισίων σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς.

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι γαλβανισμένοι, κατάλληλοι για το περιβάλλον του εργαστηρίου.

Τα πλαίσια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να παρέχουν στο χρήστη άνετη θέση εργασίας.

Η συγκόλληση των πλαισίων θα πρέπει να γίνεται με ARGON ή ανάλογη τεχνική και να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα.

Μετά την κόλληση τα πλαίσια θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμφανείς ραφές.

Στα πλαίσια και  στους ορθοστάτες όπου υπάρχουν τομές και τρύπες θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικές τάπες για καλύτερη προστασία, των χρηστών.

Όλες οι εμφανείς βίδες και συναφή θα πρέπει να είναι καλυμμένα με τάπες.

Τα πλαίσια θα πρέπει να είναι βαμμένα σε φούρνο με ηλεκτροστατική πολυεστερική εποξική βαφή πούδρας ή αντίστοιχη. Η βαφή πρέπει να έχει άψογο φινίρισμα στα τελειώματα και στις τομές.

Στα πλαίσια θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλοι ρεγουλατόροι με δυνατότητα ρύθμισης  καθ ύψος και κλίση, για την οριζοντίωση του συνόλου των πάγκων.

Οι ρεγουλατόροι θα πρέπει να αντέχουν αποδεδειγμένα σε κάθετα φορτία τουλάχιστον 500 Kg.

2. Μεταλλική αναδομή

Οι ορθοστάτες της άνω κατασκευής θα πρέπει να είναι από προφίλ αλουμινίου διατομής 60Χ30mm τουλάχιστον, βαμμένοι κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη.

Τα προφίλ θα πρέπει να έχουν οδηγούς κατά μήκος τους για τη στήριξη των επί μέρους εξαρτημάτων.

Τα στηρίγματα των ραφιών από αλουμίνιο, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιοδήποτε ύψος κατά μήκος των ορθοστατών.

Τα ράφια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη δύο όψεων, πάχους τουλάχιστον 18mm και να έχουν περιθώρια από PVC πάχους τουλάχιστον 2mm. Τα ράφια θα πρέπει να φέρουν πλάτη προστασίας πτώσης αντικειμένων ύψους τουλάχιστον 50mm

Στο κάτω μέρος των ραφιών θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά μεταλλική δοκός υποστήριξης.

Στους ορθοστάτες ή στα στηρίγματα των ραφιών θα πρέπει να υπάρχουν αναμονές για τοποθέτηση δοκού ανάρτησης εργαστηριακών εξαρτημάτων.

3. Επιφάνεια εργασίας

Οι επιφάνειες εργασίας θα είναι από τεχνητό ορυκτό Stoneware και μοριοσανίδα υπενδεδυμένη με φορμάικα.

3.1 Stoneware

Οι πλάκες θα πρέπει να είναι μονοκόμματες συμπαγείς και αυτοφερόμενες.

Μήκους έως και 1800mm και φάρδους έως και 750mm όπου έχει εφαρμογή.

Περιμετρικά θα υπάρχει χείλος, συγκράτησης υγρών και αντικειμένων.

Θα έχουν πάχος 30mm και το χείλος ανάπτυγμα 7mm

Συμπαγείς και οξυάντοχες σε όλο το πάχος.

Να αντέχουν σε μεγάλο βάρος (400 Kg φόρτιση επιφάνειας) και θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN 28062 και DIN 12916.

Να καθαρίζονται εύκολα από τις διάφορες χρωστικές ουσίες

Να μην αλλάζουν  εύκολα χρωματισμούς.

Θα είναι Πυρίμαχες και άκαυστες

Δεν θα αντανακλούν το φως.

Όπου έχει εφαρμογή οι λεκάνες και τα λεκανίδια θα είναι σταθερά συγκολλημένα σε αυτές με εποξική κόλλα δυο συστατικών προσδίδοντας στο σύνολο χαρακτηριστικά ομοιογενούς επιφάνειας

Η αρμολόγηση στα σημεία συναρμογής θα γίνει με αντιμυκητιακή σιλικόνη η οποία θα είναι σύμφωνη με την οδηγία BS 5889.

3.2 Φορμάικα

Υγράντοχη μοριοσανίδα με επένδυση από HPL συνολικού πάχους 30mm, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 438-2-4. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό φάκελο.

4. Ερμάρια

Τα ερμάρια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη δύο όψεων.

Η μελαμίνη που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14322 και να ανήκει στη κατηγορία Ε1 όσον αφορά τις εκπομπές φορμαλδεΰδης. Στο τεχνικό φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συνοδευτικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Οι διαστάσεις των ερμαρίων θα είναι 580Χ470Χ680mm για τα μονά και 1200X470X680mm για τα διπλα

Ο σκελετός των ερμαρίων: πλαϊνά, καπάκι, ράφι και πάτος θα είναι από μελαμίνη 16mm., με σόκορα από p.v.c. 0.4mm,  και η πλάτη χωνευτή από μελαμίνη 8mm.

ΟΙ πόρτες  και οι όψεις των συρταριών θα είναι από μελαμίνη 18 χιλ. και τα σόκορα από p.v.c. 2mm,  με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τα κτυπήματα. Οι πλευρές των συρταριών  θα είναι από μελαμίνη 16mm με σόκορα απο p.v.c. 0.4mm και ο πάτος από μελαμίνη πάχους 8 χιλ.

Οι πόρτες  θα έχουν μεντεσέδες μεταλλικούς  χωνευτούς, βαρέως τύπου, με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς την χρήση εργαλείων.

Τα συρτάρια θα στερεώνονται από την κάτω πλευρά  με μεταλλικούς οδηγούς, ικανότητας φόρτισης τουλάχιστον 25 κιλά ανά συρτάρι.

Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι βαμμένοι με εποξική βαφή και θα έχουν άριστη κύλιση και αυτόματο κλείσιμο στο τέλος της διαδρομής.

Οι χειρολαβές στα συρτάρια και στις πόρτες θα αναπτύσονται κατά μήκος τους και θα είναι από PVC με τερματικά στις άκρες.

Κατά περίπτωση οι διαστάσεις θα τροποποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις.

5. Κρουνοί νερού και αερίων

Οι κρουνοί νερού και αερίων θα είναι βαρέως τύπου  ειδικοί για εργαστηριακή χρήση με οξυάντοχη βαφή χρώματος λευκού, που δεν προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, ακετόνες κ.λπ.

Θα  αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 10 bar και θα φέρουν ειδικούς  συνδέσμους στερέωσης στους   πάγκους. Τα χερούλια θα έχουν  χρωματισμό ανάλογο με το μέσο ροής και στην κεφαλή δίσκο διάκρισης-συμβολισμού σύμφωνα με την Κοινωτική οδηγία EN13792:2000.

Οι κρουνοί καύσιμων αερίων θα  έχουν   χειρισμό  ασφαλείας  με  πίεση  και  περιστροφή  στα χερούλια.

Οι κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πιο συγκεκριμένα κατά DIN 12898, ISO 228/1 και DIN 12918.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και θα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό φάκελο.

6. Γούρνες – λεκανίδια

Οι γούρνες και τα λεκανίδια θα είναι ειδικής κατασκευής κατάλληλοι για χρήση σε εργαστήρια και θα είναι απο το ίδιο υλικό με τις επιφάνειες εργασίας.

Οι γούρνες και τα λεκανίδια θα τοποθετούνται στις επιφάνειες εργασίας και οποία συγκολλούνται με εποξική κόλλα δυο συστατικών.

Τα λεκανάκια και οι γουρνες θα περιλαμβάνουν βαλβίδες και κατάλληλα σιφώνια πολυαιθυλενίου, στεγανά και ανθεκτικά σε χημικό περιβάλλον

7. Παροχές ηλεκτρικών

Στην πλάτη των πάγκων και πιο συγκεκριμένα στις δοκούς ανοδομής,  όπου αυτό προβλέπεται, θα τοποθετείται κανάλι από uPVC για τη διέλευση των καλωδίων και την τοποθέτηση ρευματοδοτών.

Το κανάλι θα πρέπει είναι αντοχής σε χημικό περιβάλλον και να  πληρεί τις προδιαγραφές EN 50085 EN 50086 και BS 4607  για μη μεταλλικά εξαρτήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και να φέρει CE.

Όλες οι πρίζες  ρεύματος θα είναι στεγανού τύπου ΙΡ-55 με διάφανο καπάκι ασφάλειας, και παραπλεύρως θα υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Στις  περιπτώσεις όπου το κανάλι είναι απαγορευτικό θα τοποθετούνται επί πάγκου κεφαλές ρευματοληψίας, τεσσάρων θέσεων.

Όλα τα υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να πληρούν  τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να φέρουν CE.

8. Δίκτυα σωληνώσεων

Τα δίκτυα σωληνώσεων νερού και αερίων θα είναι κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνα  βαρέως τύπου, διαμέτρου τουλάχιστον Φ15.

Οι  συνδέσεις   των  σωληνώσεων αερίου θα πρέπει να γίνουν  εν ψυχρώ με  ειδικά εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνική πίεσης με ηεκτροϋδραυλικό εργαλείο.

# Οι σωληνώσεις αποχέτευσης των πάγκων που συνδέουν τα σιφώνια των γουρνών και λεκανιδίων με το κύριο δίκτυο του κτηρίου θα είναι διατομής Φ50. κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ.

Η απαγωγός εστία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία LVD 2006/95/EK και πιο συγκεκριμένα να πληρεί όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-1, EN 14175-2:2003, EN 14175-3:2003 και EN 14175-6:2006.

Θα πρέπει να συνοδεύεται  από εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης, όπως ορίζει ο νόμος για τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE.

Τα σχετικά πιστοποιητικά που επιβάλλεται να τη συνοδεύουν θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Για την κατασκευή της θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Η απάγωγός έστια θα αποτελείται από τα εξής:

1. Μεταλλικός σκελετος

Τα πλαίσια της απαγώγου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό) διατομών 150Χ30Χ2mm, 60Χ30Χ2mm και 30Χ30Χ2mm τουλάχιστον.

Θα πρέπει να συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε  να έχουν συμπεριφορά συμπαγούς κατασκευής αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα των πλαισίων σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς.

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι γαλβανισμένοι, κατάλληλοι για το περιβάλλον του εργαστηρίου και όπου χρειάζεται να τοποθετούνται ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα.

Η συγκόλληση των πλαισίων θα πρέπει να γίνεται με ARGON και να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα.

Μετά την κόλληση τα πλαίσια θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμφανείς ραφές.

Στα πλαίσια και  στους ορθοστάτες όπου υπάρχουν τομές και τρύπες θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικές τάπες για καλύτερη προστασία, αφενός του χάλυβα, αφετέρου των χρηστών.

Όλες οι εμφανείς βίδες και συναφή θα πρέπει να είναι καλυμμένα τάπες.

Τα πλαίσια θα πρέπει να είναι βαμμένα σε φούρνο με ηλεκτροστατική πολυεστερική εποξική βαφή πούδρας. Η βαφή πρέπει να έχει άψογο φινίρισμα στα τελειώματα και στις τομές.

Στα πλαίσια θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλοι ρεγουλατόροι με δυνατότητα ρύθμισης  καθ ύψος και κλίση, για την οριζοντίωση του συνόλου των πάγκων.

Οι ρεγουλατόροι θα πρέπει να αντέχουν αποδεδειγμένα σε κάθετα φορτία τουλάχιστον 500 Kg.

2. Πρόσοψη

Η όψη του κλωβού θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο  το οποίο θα περιλαμβάνει τζάμια πάχους 6mm. τύπου Τriplex  με ειδικό φίλμ ασφαλείας

Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει ένα σταθερό και δυο επάλληλα ανοιγόμενα τζάμια.

Το πλαίσιο θα είναι ανασυρόμενο  με μηχανισμό αντίβαρων και θα έχει την δυνατότητα να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

Θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό ακινητοποίησης του τζαμιού σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής, στην περίπτωση που κοπεί το ένα ή και τα δυο συρματόσχοινα που το συγκρατούν.

3. Εσωτερικό

Ο  κλωβός εργασίας  της απαγωγού, πλευρές και πλάτη, θα είναι από ρητίνη H.P.L. πάχους 6mm τουλάχιστον, υλικό ανθεκτικό στους ατμούς των οξέων.

Η επιφάνεια θα αποτελείται από μονοκόμματη πλάκα απο τεχνητό ορυκτό Stoneware, διαστάσεων 1200Χ750mm.

Περιμετρικά θα υπάρχει υπερυψωμένο χείλος για να συγκρατούνται τα υγρά.

Θα πρέπει να αντέχει σε μεγάλο βάρος (400 Kg φόρτιση επιφάνειας) και να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN 28062 και DIN 12916.

Θα καθαρίζεται εύκολα από τις διάφορες χρωστικές ουσίες

Δεν θα αλλάζει  εύκολα χρωματισμούς.

Θα είναι πυρίμαχη και άκαυστη

Δεν θα αντανακλά το φως.

Η αρμολόγηση στα σημεία συναρμογής με το κλωβό θα γίνεται με αντιμυκητιακή σιλικόνη η οποία θα είναι σύμφωνη με την οδηγία BS 5889.

Στην επιφάνεια θα τοποθετείθει λεκανάκι διαστάσεων 150Χ300Χ120mm το οποίο θα είναι κολλημένο  με εποξική κόλλα δυο συστατικών.

Το λεκανάκι θα περιλαμβάνει  βαλβίδες και κατάλληλα σιφώνια πολυαιθυλενίου, στεγανά και ανθεκτικά σε χημικό περιβάλλον.

Στη πλάτη της εστίας θα είναι τοποθετημένη  δεύτερη πλάτη από HPL 6mm η οποία θα δημιουργεί κανάλι απορρόφησης των αερίων και υδρατμών.

Στην εσωτερική πλάτη θα υπάρχουν αναμονές στήριξης για πλέγμα  ανάρτησης εξαρτημάτων.

Τα ρουξούνια των παροχών θα είναι τοποθετημένα στην πλάτη της απαγωγού και θα είναι  επικαλυμμένα με οξυάντοχη βαφή.

Πιο ειδικά τα ρουξούνια νερού και αερίων θα είναι βαρέως τύπου  ειδικά για εργαστηριακή χρήση με οξυάντοχη βαφή χρώματος λευκού, που δεν θα προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, ακετόνες κ.λ.π. και θα αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 10 bar. και θα έχουν ειδικό σύνδεσμο στερέωσης στη πλάτη.

Τα ρουξούνια καύσιμων αερίων  έχουν   χειρισμό  ασφαλείας  με  πίεση  και  περιστροφή  στα χειριστήρια.

Τα ρουξούνια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πληρούν τις προδιαγραφές: DIN 12898, EN13792:2000, ISO 228/1 και DIN 12918.

Το φωτιστικό σώμα της εστίας θα είναι τοποθετημένο στην οροφή και θα προστατευεται από τζάμι τουλάχιστον 6mm.

4.  Πάνελ χειρισμού

Το  πάνελ χειρισμού με τις παροχές  της απαγωγού θα είναι τοποθετημένο εξωτερικά, κάτω από την επιφάνεια εργασίας και θα είναι σε προστατευμένη θέση από υγρά.

Οι παροχές που βρίσκονται στο πάνελ θα είναι  εύκολα προσβάσιμες στον χρήστη.

Το πάνελ θα περιλαμβάνει τα  χειριστήρια νερού - αεριών, και παροχές ηλεκτρικών.

Τα χειριστήρια των ρουξουνίων θα έχουν  χρωματισμό ανάλογο με το μέσο ροής και στην κεφαλή έχουν δίσκο διάκρισης-συμβολισμού WPC - GAS σύμφωνα με το πρότυπο EN 13792.

Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Πίνακα με αυτόματες ασφάλειες, αυτόματη γενική ασφάλεια πριζών και θερμικά ρελέ προστασίας του μοτέρ.

Δυο  πρίζες τυπου SCHUKO στεγανότητας IP-55 με διάφανο καπάκι και ενδεικτικές λυχνίες.

Το χειριστήριο του ηλεκτρονικού  αυτοματισμού και ελέγχου του μοτέρ.

Το χειριστήριο θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα πλήκτρα και να προσφέρει στο χρήστη τα ακόλουθα:

- ένδειξη καλής λειτουργίας.

- Φωτεινό και ηχητικό σήμα χαμηλής απορρόφησης.

- ένδειξη όταν η πρόσοψη είναι ανοικτή πάνω από το επιτρεπτό 50cm.

- Ένδειξη σε οθόνη m/s ή m³/h της απορρόφησης.

- Πλήκτρο ON/OFF.

- Πλήκτρο ON/OFF φωτιστικού.

- Πλήκτρο reset συναγερμών.

- Πλήκτρο ενεργοποίησης μέγιστης λειτουργίας.

Το σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο για να πληρεί  το πρότυπο EN 14175.

Τα ηλεκτρικά στεγάζονται σε ραγοπίνακες από μη αγώγιμο υλικο στεγανότητας τουλάχιστον ΙP-66

6. Ερμάριο

Κάτω από το πάνελ χειρισμού της εστίας θα είναι τοποθετημένο  ντουλάπι με ράφια, με δυνατότητα αφαίρεσης για πρόσβαση στα δίκτυα της εστίας.

Ο σκελετός του ντουλαπιού πλαϊνά, καπάκι, ράφι και πάτος θα είναι από σαγρέ έγχρωμη μελαμίνη  16mm. και η πλάτη από μελαμίνη 8mm., με σόκορα από p.v.c. 0,4mm.

Οι πόρτες  θα είναι από μελαμίνη 18mm. και τα σόκορα από p.v.c. 2mm. με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τα κτυπήματα.

Η μελαμίνη θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο

EN 14322 και να ανήκει στη κατηγορία Ε1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης. Στο τεχνικό φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συνοδευτικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Οι πόρτες  θα έχουν μεντεσέδες μεταλλικούς  χωνευτούς, βαρέως τύπου, με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς την χρήση εργαλείων.

Οι χειρολαβές στα συρτάρια και στις πόρτες θα αναπτύσονται κατά μήκος τους και θα είναι από PVC με τερματικά στις άκρες.

7. Δικτυο σωληνώσεων

Το δίκτυο σωληνώσεων νερού και αερίων θα είναι κατασκευάσμένο  από χαλκοσωλήνα  βαρέως τύπου, διαμέτρου τουλάχιστον  Φ15.

Οι  σύνδεσεις   των  σωληνώσεων θα πρέπει να γίνουνι εν ψυχρώ με  ειδικά εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας ηεκτροϋδραυλικό εργαλείο.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα κατασκευάσμένα σύμφωνα με το πρότυπο

EN- 1057.

Οι σωληνώσεις της αποχέτευσης που συνδέουν το σιφώνι του λεκανιδίου με το κύριο δίκτυο του κτηρίου θα είναι διατομής Φ50. κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο

Το δίκτυο των σωλήνων απορρόφησης και των εξαρτημάτων θα είναι από σωλήνες PVC βαρέως τύπου

8. Σύστημα απορρόφησης / μοτέρ

Το σύστημα θα πληρεί τη προδιαγραφή ΕΝ 14175-2.

Το σύστημα απορρόφησης θα περιλαμβάνει μοτέρ μίας ταχύτητας .

Το μοτέρ βρίσκεται εκτός ροής αεριών με ικανότητα αναρρόφησης τουλάχιστον 1600m3/h. Το κουβούκλιο και η φτερωτή θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο για μεγαλύτερη αντοχή στα χημικά.

Το μοτέρ θα έχει στεγανότητα IP 55.

Η ροή απορρόφησης του συστήματος θα είναι  εμφανής με ψηφιακή ένδειξη  στην εμπρόσθια πλευρά της απαγωγού.

Σε περίπτωση σφάλματος του μοτέρ θα υπάρχει ειδοποίηση βλάβης στην πρόσοψη της εστίας.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Η κατασκευή του ερμαρίου φύλαξης ευφλέκτων χημικών θα πρέπει να ακολουθεί προδιαγραφές ως προς τις διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής και την ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14470-1

Εξωτερικες διαστάσεις  1200Χ600Χ2055 mm.

Κατασκευασμένο από χάλυβα με διπλό τοίχωμα και ενδιάμεσο κενό, βαμμένο με εποξική πούδρα

Θα διαθέτει δύο φύλλα με αυτόματο σύστημα κλεισίματος self – close και ειδικό σύστημα αυτόματου κλεισίματος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 50 C.

Θα έχει ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση της.

Θα αντέχει σε θερμοκρασίες  μέχρι 800 C για τουλάχιστον 90 λεπτά

Απόλυτα σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΕΝ-14470-1.

Θα διαθέτει σύστημα κλειδώματος ασφαλείας.

Θα διαθέτει ρυθμιζόμενα ράφια με δυνατότητα φόρτισης έως 80 κιλά ανά ράφι.

Θα διαθέτει ειδικό σύστημα απαγωγής αερίων με μοτέρ.

Θα πρέπει να έχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Σύστημα καταιονισμού ύδατος (τύπου ντους) για ασφάλεια σε περίπτωση επαφής με χημικά.

Σταθερό επιδαπέδιο σύστημα προσαρμοζόμενο στον τοίχο και συνδεόμενο με το δίκτυο ύδρευσης.

Λειτουργία ενεργοποίησης  με εργονομική λαβή. Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι με επικάλυψη εποξικής βαφής.

Σύμφωνο με τις προδιαγραφές: DIN EN 15154/1.2006 και ANSI-Z358-1-2004

Ενσωματωμένο σύστημα πλύσης οφθαλμών ύψους 1120mm, κατάλληλο για ταυτόχρονη πλύση και των δύο οφθαλμών. Λειτουργία ενεργοποίησης  άμεσης ανάγκης με τη παλάμη.

##### ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επίτοιχος  πάγκος διαστ. 1200Χ750Χ900 χιλ. που θα περιλαμβάνει:

- Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

- Επιφάνεια εργασίας από τεχνητό ορυκτό stoneware.

- Διπλή κεφαλή ρευματοληψίας.

- Μονόφυλλο ντουλάπι με ράφι μεταβλητού ύψους και συρτάρι.

- Επίτοιχος  πάγκος διαστ. 1500Χ810Χ900/1900 χιλ. που θα περιλαμβάνει:

- Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

- Επιφάνεια εργασίας από τεχνητό ορυκτό stoneware.

- Κανάλι ηλεκτρικών με τρεις πρίζες σούκο

- Μονόφυλλο ντουλάπι με ράφι μεταβλητού ύψους και συρτάρι.

- Τρίφυλλο κρεμαστό ντουλάπι διαστ.1500Χ300Χ600 χιλ.

- Άνω πλάτη από ρητίνη h.p.l. τύπου symex πάχους 6 χιλ.

3. Κεντρικός διπλός  πάγκος  διαστ. 1200 Χ 1560 Χ 900/900 χιλ. που θα    περιλαμβάνει:

- Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

- Επιφάνεια εργασίας από  τεχνητό ορυκτό stoneware.

- Διπλή ραφιέρα με ράφια από μελανίνη διπλής όψεως

- Κανάλι ηλεκτρικών με τέσσερις πρίζες σούκο

- Μονόφυλλο ντουλάπι με ράφι μεταβλητού ύψους και συρτάρι.

- Νεροχύτης διαστ. 1560Χ650Χ900/500 που θα περιλαμβάνει:

- Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

- Επιφάνεια από τεχνητό ορυκτό stoneware με μια  γούρνα στην μέση διαστ.400Χ400Χ300 χιλ. από το ίδιο υλικό.

- Κρουνό ζεστού / κρύου νερού με σιφόνι από πολυαιθυλένιο.

- Τρίφυλλο ντουλάπι νεροχύτη.

- Άνω πλάτη από ρητίνη h.p.l. τύπου symex πάχους 6 χιλ.

5. Επίτοιχος  πάγκος διαστ. 1200Χ750Χ900/1400 χιλ. με νεροχύτη που θα περιλαμβάνει:

- Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

- Επιφάνεια εργασίας από τεχνητό ορυκτό stoneware.

- Γούρνα διστ.400Χ400Χ300 χιλ. από τεχνητό ορυκτό stoneware.

- Κρουνό ζεστού / κρύου νερού με σιφωνί από πολυαιθυλένιο.

- Δίφυλλο ντουλάπι νεροχύτη.

- Άνω πλάτη από ρητίνη h.p.l. τύπου symex πάχους 6 χιλ.

  - Απαγωγός εστία διαστάσεων 1250Χ900Χ2250 χιλ.που θα περιλαμβάνει :

    - Μεταλλικό σκελετό βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξική βαφή.

    - Κλωβό εργασίας, από ρητίνη HPL τύπου Symex, πάχους 6 χιλ.

    - Επιφάνεια εργασίας από  τεχνητό ορυκτό stoneware και ενσωματομένο λεκανάκι 150Χ300 από ίδιο υλικό.

Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14175-2,3,6

7. Μεταλλική ντουλάπα φύλαξης χημικών ουσιών διαστ. 1200Χ600Χ2055 χιλ.  με μοτέρ απορρόφησης.

Βάση EN 14470-1

8.  Επιδαπέδιο Σύστημα πλύσεως σώματος και ματιών έκτακτης ανάγκης.

- Επίτοιχος  πάγκος διαστ. 3000Χ600Χ900 χιλ. που θα περιλαμβάνει:

  - Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

  - Επιφάνεια εργασίας από φορμάικα.

  - Δίφυλλα ντουλάπι με ράφια μεταβλητού ύψους.

  - Επίτοιχη ραφιέρα με ράφια μεταβλητού ύψους τύπου element.

- Επίτοιχος  πάγκος διαστ. 1500Χ750Χ900/900 χιλ. που θα περιλαμβάνει:

  - Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια

  - Επιφάνεια εργασίας από τεχνητό ορυκτό stoneware.

  - Κανάλι ηλεκτρικών με τρείς πρίζες σούκο.

  - Διπλή ραφιέρα από μελαμίνη διπλής όψεως.

  - Μονόφυλλο ντουλάπι με ράφι μεταβλητού ύψους και συρτάρι.

  - Άνω πλάτη από ρητίνη h.p.l. τύπου symex πάχους 6 χιλ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η κόλληση των μεταλλικών τμημάτων των πάγκων και της εστίας θα πρέπει να γίνεται με ARGON ή αντίστοιχη τεχνική και να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα.

Τα κανάλια ηλεκτρικών κατά προτίμηση να είναι από πλαστικό για λόγους ασφαλείας .

Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να φέρει CE και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας τη E.K.

Όλες οι επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση των παροχών νερού καθώς και των αποχετεύσεων των προσφερομένων ειδών θα είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K.ΜΟΥΛΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684361.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής